[image: image1.png]£ Wojewédzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemys$lu





[image: image1.png]
Znak sprawy:
AM_04_2020_45

Data:

08.05.2020 r.
Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na „Zakup, montaż oraz instalacja unitu stomatologicznego” 
Jako zamawiający informuję wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego w sprawie i wg oznaczenia jw., że: wpłynęła korespondencja wykonawców zawierająca pytania.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma.
ZESTAW 1
Pytanie 1. 1.I - Konsola z 5 rękawami z blokadą rękawów (zabezpieczenie przed jednoczesnym użyciem dwóch rękawów

Pytanie – Czy Zamawiający dopuszcza standardowe rozwiązanie, czyli podniesienie dwóch rękawów powoduje prace obu -?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie według pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza punktację w/w parametru zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3.
Pytanie 2. 1.5 System zapobiegający zaciąganiu płynów do instrumentów

Pytanie – Proszę rozwinąć o jaki system chodzi?

Odpowiedź: Zamawiający przez zapis „System zapobiegający zaciąganie płynów do instrumentów” rozumie taki system, który uniemożliwi przedostawanie się spowrotem płynów, drobinek, zanieczyszczeń do instrumentu np.: turbiny stomatologicznej.
Pytanie 3. I-9b, c – Rozumiem, że „końcówka” turbina / kątnica – nie jest dodatkowym narzędziem tylko wchodzi w skład jednej z dwóch z pkt VI.1 i VI.3 (W sumie Zamawiający zamawia 2 kątnice i 2 turbiny)

Odpowiedź: Zamawiający w sumie 2 kątnice i 2 turbiny.
Pytanie 4. V.2 - Konstrukcja fotela wykonana ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej

Pytanie Czy zamawiający dopuszcza konstrukcje stalowe – spawane właściwie zabezpieczane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie według pytania jw.
Pytanie 5. VI.b - min. 450 tys. obr./min. 

Pytanie czy Zamawiający dopuszcza turbiny o prędkości od 310 tys.?
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację powyższego parametru na: ”Maksymalna prędkość obrotowa min. 450 tys. obr./min.”
Pytanie 6. VI.5     Asystor stomatologiczny z możliwością wyboru koloru, 

Pytanie – Ilu szufladowy – np. 3? ps. rozumiem ze bez wkładów i wyposażenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia asystora z 6 szufladami bez wkładów.
Pytanie 7. Rozdział 2 Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia

UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia bez żadnych włączeń

Czy Zamawiający dopuszcza inny termin gwarancji na końcówki stomatologiczne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące w/w zapisu. Zamawiający wymaga takiej samej gwarancji na całkowity przedmiot zamówienia.
Korono wirus – 

Pytanie 8. Pytanie – termin dostawy – czy w związku z panującą epidemia korono wirusa i brakiem możliwości przewidzenia jej dalszego rozwoju 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy w wyniku panującej epidemii?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące w/w zapisu.
W imieniu zamawiającego:








Przewodniczący Stałej Komisji 







ds. Realizacji Zamówień
Beata Strawińska
Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na adres mail:
bstrawinska@wszp.pl, msmelik@wszp.pl oraz podanie informacji jn.: (potwierdzenie dot. AM_04_2020_45).
Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ):
...............................................................

Data otrzymania:



...............................................................









....................................................................










Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –










– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień 


ul. Monte Cassino 18


37-700 PRZEMYŚL














[image: image2.jpg]www.wszp.pl

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemys| NIP: 795-20-66-984

tel./centrala: 166775000 REGON: 000314684, KRS: 0000057487
tel./sekretariat: 166775001, 166775002 RPWDL: W-18 000000010152

fax: 166775003 Nazwa banku i nr konta:

e-mail: sekretariat@wszp.pl BGK Warszawa 39 1130 1105 0005 2041 9720 0003




Strona 1 z 2
Strona 2 z 2

[image: image2.jpg]