Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - 	Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Rozdział nr I - Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | Opis parametru | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy (TK) nowy wyprodukowany w 2020 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy w osi Z | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: | Tak, podać i opisać jak poniżej |  | - - - |
|  | badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania klatki piersiowej w wysokiej rozdzielczości (HRCT), | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania rozedmy płuc, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania guzków płuc, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania mózgowia, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 150 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów z grubością warstwy < 0,65 mm, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania naczyń wieńcowych serca | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | akwizycję submilimetrową (< 0,65 mm) niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania ortopedyczne, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania wielourazowe w zakresie min. 150 cm, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | dynamiczne badania angiograficzne, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | dynamiczne badania perfuzji głowy w zakresie min. 120 mm | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania pediatryczne wykonywane przy napięciu anodowym nie większym od 80kV, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | badania pacjentów otyłych przy napięciu anodowym nie mniejszym od 135kV. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Niezależne konsole : - konsola operatorska – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | GANTRY i STÓŁ |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | Tak, podać i opisać >= 70 |  | - - - |
|  | Kąt pochylania gantry [º] | Tak, podać i opisać >= (+/-) 30 |  | - - - |
|  | Sterowanie gantry i stołu z min. 2 stron lub z dowolnego miejsca w pokoju badań za pomocą mobilnego urządzenia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | Tak, podać i opisać |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie stołu – ustawianie pozycji referencyjnej po wybraniu na panelu sterującym umieszczonym na gantry | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta na monitorze umieszczonym na gantry | podać i opisać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Tryb badań nagłych – wybór pacjenta, protokołu badania z listy i uruchomienie badania bezpośrednio z gantry | podać i opisać |  | tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, nie mniejsze niż 220 kg | Tak, podać i opisać |  | 250 [kg] i więcej – 1 pkt., mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórka pod kolana, - pasy lub listwy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - osłona stołu chroniąca przed zalaniem płynami | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | GENERATOR, LAMPA RTG I DETEKTOR |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora [kW] nie wynikająca z przeliczeń na podstawie algorytmów poprawiających jakość obraz | Tak, podać i opisać >= 72 [kW] |  | 72 kW – 0 pkt., Poniżej 100 kW – 2 pkt., >= 100kW – 5 pkt. |
|  | Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | Tak, podać i opisać ≤ 80 |  | - - - |
|  | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | Tak, podać i opisać ≥ 135 |  | - - - |
|  | Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | Tak, podać i opisać ≥ 400 |  | - - - |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] | Tak, podać i opisać >=7 |  | - - - |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | Tak, podać i opisać >=780 MHU/min |  | - - - |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | Tak, podać i opisać >=2 |  | - - - |
|  | Automatyczny wybór ognisk | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Detektory typu stałego – liczba rzędów detektora min. 64 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Szerokość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum [mm] | Tak, podać i opisać >=38 |  | - - - |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w płaszczyźnie xy (dla 1 rzędu w osi z) | Tak, podać i opisać >800 |  | - - - |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza | Tak, podać i opisać <=100 cm |  | 100 cm – 0 pkt., 99,9 – 95 cm – 2 pkt., Poniżej 95 cm – 5 pkt. |
|  | SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | Tak, podać i opisać ≤ 0,35 |  | - - - |
|  | Maksymalna szybkość skanowania [mm/s] | Tak, podać i opisać ≥ 170 |  | - - - |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm] | Tak, podać i opisać ≤ 0,65 |  | - - - |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] | Tak, podać i opisać ≥ 180 |  | 180 cm – 0 pkt., 181 – 185 cm – 2 pkt., >185 cm – 5 cm |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający dawkę promieniowania w osi Z na początku i na końcu skanu spiralnego. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 64 warstw w korekcją stożka | Tak, podać i opisać >=1,5 |  | - - - |
|  | Długość skanu topograficznego [cm] | Tak, podać i opisać >=150 |  | - - - |
|  | Wyświetlanie topogramu w czasie rzeczywistym z możliwością jego zatrzymania w dowolnym czasie | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | Tak, podać i opisać ≥ 50 |  | - - - |
|  | Mozliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Tak, podać i opisać Min. 512x512 |  | - - - |
|  | Matryca prezentacyjna | Tak, podać i opisać Min. 1024x1024 |  | - - - |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] | Tak, podać i opisać ≥ 12 |  | 10 – 0 pkt., 11 – 12 – 2 pkt., Powyżej 12 – 5 pkt. |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 120 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | Tak, podać i opisać ≤ 5 mm |  | - - - |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | Tak, podać i opisać ≥ 20 |  | 20 – 0 pkt., 21 – 40 – 1 pkt., Powyżej 40 – 2 pkt., |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm przetwarzający dane surowe (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% możliwy do wykorzystania dla każdego trybu pracy, każdego rodzaju badania oraz każdego czasu skanowania. | Tak, podać i opisać |  | 60 – 0 pkt., 61 – 80 – 2 pkt., Powyżej 80 – 5 pkt. |
|  | Dedykowany algorytm do usuwania artefaktów od metalu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie - dwumonitorowa konsola akwizycyjna | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | Tak, podać i opisać >=19’’ |  | - - - |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | Tak, podać i opisać >= 300 000 |  | - - - |
|  | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist , - Structured Dose Report | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterowanie dostarczoną automatyczną strzykawką. Sprzężenie min. klasy I wg. CiA 425 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Prezentacje cine | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Specjalistyczny algorytm do usuwania artefaktów od metalu i protez | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania Lub Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonej na gantry pozycji anatomicznej (min. 3 pozycje) | podać i opisać |  | Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do skanowania wyzwalanego impulsami EKG | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | ładownie obrazów wielofazowych, przeglądanie danych i wybieranie fazy lub faz do dalszego przetwarzania już bez faz nie mających znaczenia diagnostycznego, rejestrację obrazów z różnych faz cyklu serca w specjalnym zbiorze danych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego.(pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | podać i opisać |  | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od metalowych obiektów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Serwer aplikacyjny |  |  |  |
|  | Rozbudowa serwera będącego w posiadaniu Zamawiającego lub dostawa nowego serwera o poniższych parametrach | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozbudowa serwera o funkcjonalności z pkt. 81 – 123 po 1 jednoczasowej licencji dla typu oprogramowania oraz jedno stanowisko lekarskie – konsola zależna wyposażona w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” i monitor opisowy min. 19” | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dostawa nowego serwera lub układu serwerów aplikacyjnych o poniższych parametrach wraz z jednym jednoczasowym dostępem dla funkcjonalności z pkt. 75 – 123: - liczba procesorów: min. 2 - pamięć RAM: min. 64 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID - pojemności macierzy: min. 2 TB - serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 40 000 warstw - trzy stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” i monitor opisowy min. 19" | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie serwera aplikacyjnego |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” lub równoważne. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego oznaczania kręgów kręgosłupa | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego generowanie obrysu 3D kręgów kręgosłupa i tworzenia widoków MPR | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego generowanie widoków skośnych, prostopadłych do trzonów kręgów i przestrzeni międzytrzonowych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie z pkt. 9 - 11 możliwe do stosowania w każdym rodzaju badania: urazowym, onkologicznym, badaniu samego kręgosłupa czy obrazowaniu ogólnym | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie z pkt. 9 - 11 z funkcją ręcznego wstawiania, edytowania oraz usuwania etykiet trzonów kręgów według potrzeby | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany oraz umożliwiające porównanie zmian ogniskowych bieżącego badania z poprzednim badaniem tego samego pacjenta | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D i VRT | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dedykowane, zorientowane tkankowo protokoły do oceny perfuzji następujących organów: nerek, śledziony, prostaty, kości itd. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score lub równoważny | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające badanie naczyń wieńcowych (automatyczne odrzucanie tkanek otaczających serce, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia wieńcowego – przekroje poprzeczne, przekroje podłużne, przebieg naczynia, wyznaczanie stenozy). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie pozwalające 1-kliknięciem na wyodrębnianie, renderowanie i wyświetlanie obrazów 2D/3D drzewa naczyń wieńcowych z automatycznym śledzeniem naczyń | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, służący do oceny morfologii serca, żywotności tętnic wieńcowych, perfuzji względnej, drożności przeszczepów naczyniowych omijających, przeprowadzania badań kontrolnych po interwencjach i oceny czynnościowej. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie zaznaczające kolorem obszary hypoperfuzyjne, umożliwiające wykrywanie choroby niedokrwiennej serca. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego reformatowania standardowych osiowych obrazów TK jednej lub kilku faz cyklu pracy serca w widokach osi krótkiej, długiej i długiej na dwie jamy serca w celu ułatwienia przeglądu. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzania 1- kliknięciem ocen czynności serca na sekwencjach Cine obejmujących obrazy wielu faz cyklu pracy serca | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie określające wartości HU składników płytki miażdżycowej i tworzące mapę barwną z możliwością dostosowania kolorów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie pozwalające uzyskać z 1-klikniecia widok angiograficzny, ukazujący obraz drzewa naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego z automatycznym usunięciem jam serca w celu wyświetlenia widoku porównawczego na potrzeby cewnikowania | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do tworzenia przezroczystego modelu serca i umożliwiające wizualizację tętnic wieńcowych względem jam serca, z możliwością stopniowego usuwania jam | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie wyświetlające z 1-klikniecia widoki 4D zastawki aorty i zastawki mitralnej. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyodrębniania lewej komory z wyborem ES i ED do pomiarów frakcji wyrzutowej i objętości. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do tworzenia reformatów ukośnych pozwalających uzyskać widoki pod standardowymi kątami cewnikowania w celu ułatwienia analizy naczyń wieńcowych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do rejestrowania obrazów z różnych faz cyklu pracy serca do unikatowego połączonego zestawu danych, który można zapisać jako obiekt 3D lub wykorzystać do dalszej analizy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do kolonografii i kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Automatyczna detekcja polipów w obrębie jelita grubego. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wirtualnej dysekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu współpracujący z materiałami zużywalnymi o sterylności przez 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu). | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego, w tym możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej - sprzężenie tomografu z oferowanym wstrzykiwaczem min. kl. I zgodnie z CiA 425 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku | Tak, podać i opisać |  | Tak - 1 pkt., Nie – 0 pkt., |
|  | Koszt netto materiałów jednorazowych „KMJ” w zł do oferowanej strzykawki automatycznej, w przeliczeniu na jednego pacjenta, przy wykonywaniu 20 badań z kontrastem. Podać dokładne wyliczenia na podstawie, których otrzymano końcowy KMJ | Tak, podać i opisać |  | KMJ: < 14,00 zł – 3 pkt., 14,01 – 17,00 zł – 2 pkt., 17,01 – 20,00 zł – 1 pkt., >20,00 zł – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Monitor EKG |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Monitor zintegrowany z tomografempozwalający na bramkowanie akwizycji promieniowania sygnałem EKG – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  |  |
|  | Zestaw firmowych fantomów |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania - 1 zestaw Uwaga – Fantomy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2018 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Interkom |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | biurko/blat roboczy pod konsolę operatorską |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | biurko/blat roboczy pod konsolę operatorską kompatybilne z dostarczoną konsolą operatorską – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Regał na akcesoria TK |  |  |  |
|  | Nazwa firmy | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Typ | Podać |  |  |
|  | Regał na akcesoria TK umożliwiający poukładanie dostarczonego wyposażenia w tym, zestawów firmowych fantomów – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zestaw środków ochrony osobistej przed promieniowaniem RTG |  |  |  |
|  | Zestaw środków ochrony osobistej przed promieniowaniem RTG |  |  |  |
|  | Damskie osłony radiologiczne na gonady o wsp. pochłanialności promieniowania = 1 mm Pb; rozm. "L" - 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | Męskie osłony radiologiczne na gonady o wsp. pochłanialności promieniowania = 1 mm Pb; rozm. "L" - 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | Dziecięce osłony radiologiczne na gonady o wsp. pochłanialności promieniowania = 1 mm Pb; rozm. "L" - 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | osłona niecieniująca na tarczycę lateksowa powlekana bizmutem do TK - 1 kpl. = 10 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | kołnierz na tarczycę o wsp. pochłanialności promieniowania = 0,5 mm Pb; w rozm. "L" - 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | niecieniująca osłona lateksowa pokryta bizmutem do TK na źrenicę oczu – 1 kpl. = 10 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | niecieniująca osłona lateksowa pokryta bizmutem do TK na piersi – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | osłona pediatryczna niecieniująca z wkładką z pianki o gr. 10 mm - 1 szt. (rozmiar - dzieci do 5-go roku życia) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | osłona do ochrony głowy o wsp. 0,5 mm Pb wokół głowy i 0,25 Pb od góry; - 1 kpl. = 2 szt. rozm. M + 1 szt. rozm. L | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | fartuch ochronny dla dzieci dwustronny typu Poncho o wsp. pochłanialności promieniowania = 0,5/0,5 mm Pb - rozm. 46x60 – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | fartuch ochronny dla dorosłych dwustronny typu Poncho o wsp. pochłanialności promieniowania = 0,5/0,5 mm Pb – rozm. L – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | fartuch typu koc - 200 cm na 60 cm. do owinięcia pacjentów z rzepami mocującymi o wsp. pochłanialności promieniowania = 1 mm Pb; - 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Nazwa firmy | Podać |  | - - - |
|  | Producent | Podać |  | - - - |
|  | Model | Podać |  | - - - |
|  | Typ | Podać |  | - - - |
|  | SPRZĘT KOMPUTEROWY / PRACA W SIECIACH INFORMATYCZNYCH |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi RIS/PACS | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji – bez dodatkowych kosztów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Do wszystkich dostarczonych urządzeń, w tym informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują), które umożliwią dostęp do serwisu wybranego przez Zamawiającego po upływie gwarancji | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przyszła integracja dostarczonego zestawu urządzeń z systemami RIS i PACS nie będzie wymagała dodatkowych opłat. Przyszła integracja zapewni co najmniej archiwizację badań, obsługę list roboczych, utworzenie w systemach nowej pracowni i konfigurację aparatury z systemami RIS/PACS. UWAGA – jako spełnienie warunku oczekuje się zagwarantowania bezkosztowej integracji ze strony wykonawcy w postaci otwarcia bramki i nawiązania połączenia z RIS/PACS | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dostarczony zestaw umożliwia dodawanie dodatkowych węzłów DICOM C-STORE (np. stacje diagnostyczne, roboty nagrywające, inne repozytoria badań) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Operacja dodawania węzłów powinna być możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wszystkie tory transmisyjne wykonane przez Wykonawcę oparte o okablowanie strukturalne będą wykonane w klasie E lub wyżej (komponenty Kat. 6 lub wyżej). Poprawność wykonania instalacji zostanie udokumentowana stosownymi pomiarami każdego toru | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający po zakupie będzie właścicielem licencji na dostarczone oprogramowanie (zapis nie dotyczy praw autorskich). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, przy czym: 1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia, 3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia, 4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia, 5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem Zamawiającemu urządzenia. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przyłącza |  |  |  |
|  | Interfejs Gigabit Ethernet. Integracja oraz konfiguracja wszystkich opisywanych urządzeń z systemem RIS/PACS | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Serwer z konfiguracją ze wskazanym systemem teleradiologicznym | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Integracja , konfiguracja oraz uruchomienie dostępu do stacji lekarskiej oraz do systemu RIS/PACS z 2 wskazanych lokalizacji. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | PRACE ADAPTACYJNE / INSTALACYJNE |  |  | - - - |
|  | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać i opisać |  | - - - |
|  | W cenie oferty – wszystkie prace adaptacyjne, instalacyjne, itp. niezbędne do odbioru pracowni i aparatu przez uprawnione instytucje Wszystkie prace – zgodnie z zapisami SIWZ | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z zasilaniem energetycznym urządzenia. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Ciężar całego systemu [kg] z rozbiciem na najbardziej istotne elementy składowe, tj.: - gantry, - stół, - konsola, - jednostka dystrybucji. UWAGA – Wykonawca gwarantuje jednocześnie, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie stropu pracowni oraz dróg transportowych | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Warunki klimatyczne wymagane podczas pracy urządzenia: - zakres temperatur [0C] - zakres wilgotności [%] | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dopuszczalne zmiany warunków klimatycznych podczas pracy: - temperatura [0C/godz] - zakres wilgotności [% / godz]] | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | W przypadku potrzeby dodatkowego odprowadzenia ciepła z oferowanego systemu, urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów zostanie dostarczony i zainstalowany odpowiedni system zapewniający pracę systemu w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta (po stronie wykonawcy wszystkie ewentualne prace i czynności projektowe i wykonawcze) | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca uzyska i przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, mapy i inne dokumenty niezbędne do celów projektowych. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac adaptacyjnych Wykonawca musi posiadać wymagane pozwolenia (w tym pozwolenie na budowę) lub złożyć Zamawiającemu oświadczenie, że określone pozwolenie nie jest wymagane. | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dla zapewnienia realizacji wszystkich niezbędnych prac o charakterze remontowo-budowlanym Wykonawca zapewni kierowników robót w odpowiednich branżach. Kierownicy robot muszą posiadać stosowne i aktualne przez cały okres inwestycji uprawnienia | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zrealizowane przez Wykonawcę prace o charakterze remontowo-budowlanym mają gwarantować uzyskanie pozytywnych decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pracowni przez uprawnione instytucje (w tym: Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Pracy oraz inne – o ile są wymagane) | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca dostosuje istniejącą i wykona nową niezbędną instalację elektryczną, teletechniczną oraz inne niezbędne instalacje do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykona wszystkie wynikające z tego dostosowania roboty ogólnobudowlane | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację architektoniczną, budowlaną, instalacyjną w tym informacje elektryczne (m. in. przebiegi obciążeń aparatu w funkcji czasu 1 cyklu badań) | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację całokształtu prac adaptacyjnych i instalacyjnych przy współpracy z inspektorami nadzoru Zamawiającego | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Adaptacja istniejącej pracowni CT w zakresie niezbędnym do spełnienia wszystkich wytycznych instalacyjnych producenta | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | W cenie oferty – prace porządkowe, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu) | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Testy akceptacyjne, specjalistyczne i projekt ochrony radiologicznej | TAK, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty, ponadto: testy specjalistyczne, pomiary mocy dawki, | Tak, dostarczenie wyników najpóźniej 7 dni od dostawy urządzenia |  | - - - |
|  | Projekt osłon radiologicznych, | Tak, załączyć przy dostawie |  | - - - |

Rozdział nr II - Gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna)

| L.P. | Opis parametrów | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia w tym na lampę RTG i detektor, wstrzykiwacz kontrastu, na system, oprogramowanie, licencje oraz inne elementy składowe, bez żadnych wyłączeń UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  | 24 miesięcy gwarancji - 0 pkt., 36 miesięcy gwarancji – 3 pkt., 48 i więcej miesięcy gwarancji – 5 pkt. | Nie dotyczy |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | W okresie gwarancji wykonawcę obowiązuje wykonywanie testów specjalistycznych (realizowanych przez jednostki posiadających wymaganą w momencie wykonywania tych czynności akredytację) | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres 10 lat od daty zainstalowania aparatu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK |  |  | Nie dotyczy |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po jego drugiej naprawie. Trzecia naprawa skutkuje wymianą elementu na nowy. | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |
|  | Aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - - - | Nie dotyczy |

Pogwarancyjna obsługa serwisowa – koszty eksploatacji

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych „GKPT” (wartość brutto, waluta PLN) wykonany przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta wraz z zestawami do przeglądu, wiążący przez 5 lat po okresie gwarancji *GKPT obejmuje przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | KPT = …………………………………………., nPT = …………………………………………., gdzie: KPT – koszt przeglądu technicznego, nPT – liczba przeglądów technicznych wykonywanych w okresie jednego roku przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych (GKPT): GKPT = KPT• nPT GKPT = ………………………….. | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt. Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego „GKRS” (wartość brutto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne w tym lampę RTG i detektor, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 5 lat po upływie gwarancji *GKRS obejmuje przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | GKRS = …………………………………..., | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt. Pozostałe proporcjonalnie* |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja załączona do oferty |  |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, * Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Dane techniczne urządzenia (parametry promieniowania, filtracji, itp.) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać i wskazać podmioty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Dokumentacja załączona po ocenie ofert |  |  |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem,, UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur Zamawiający dopuszcza aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta UWAGA 3 – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 2 w następującej postaci: l.p. nr parametru |  |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja załączona przy dostawie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku (format PDF) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszporty techniczne zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) osobno dla każdego wyrobu medycznego, w tym: tomografu komputerowego z wyposażeniem (w skład wyposażenia min. konsola operatorska i serwer aplikacyjny – w przypadku dostawy nowego serwera aplikacyjnego), wstrzykiwacz kontrastu, monitor EKG | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | # Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca okresowych przeglądów technicznych w języku polskim, która zostanie zaktualizowana w ostatnim dniu gwarancji. UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Stanowiskową instrukcję BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK, podać i zał. przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Projekt osłon radiologicznych, | Tak, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Inne dokumenty |  |  |  |
|  | Przedstawienie min. 5 różnych wizualizacji (dla każdego pomieszczenia) nowotworzonej pracowni Rezonansu magnetycznego przed rozpoczęciem prac budowlanych | TAK, podać i załączyć przed przystąpieniem do realizacji zamówienia |  | Nie dotyczy |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty, ponadto: testy specjalistyczne, pomiary mocy dawki | Tak, dostarczenie wyników najpóźniej 7 dni od dostawy urządzenia |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi podstawowej urządzenia (min. 2 osoby dla szkolenia podstawowego oraz min. 10 osób w trakcie uruchamiania pracowni) Szkolenie aplikacyjne potwierdzone wydaniem imiennego certyfikatu dla każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Wyjazdowe szkolenie w ośrodku referencyjnym po podpisaniu umowy a przed dostawą aparatu dla min 4 techników oraz 4 lekarzy min. 5 dni dla każdego w ustalonym przez zamawiającego terminie lub inna adekwatna ilość osobodni. Po uruchomieniu wyjazdowe szkolenie w ośrodku referencyjnym lub podczas szkolenia/konferencji dla techników i lekarzy po 5 dni dla 5 lekarzy i pięciu techników lub adekwatna ilość osobodni. | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (do 5 osób) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie gwarancji urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Liczba i okres szkoleń na miejscu u Zamawiającego w terminie z nim ustalonym 20 dni po 8 godzin dla techników i lekarzy : - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 5 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania (potwierdzonych certyfikatem) częściowych uprawnień serwisowych przez personel techniczny | podać |  | Nie dotyczy |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wykonawca sam przygotuje odpowiednie pomieszczenie dla serwerów obsługujących aparaty i stacje | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, sprawdzenia wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem montażu przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy |

*w przypadku gdy, w którymkolwiek punkcie parametru punktowanego Zamawiający używa słowa „proporcjonalność” na myśli:

- Proporcjonalność liczona od wartości maksymalnej:

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości największej:

Wartość największa (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości najmniejszej:

Wartość najmniejsza (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |