Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - 	Myjnia

Rozdział nr I - Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | Opis parametru | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 r. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia i komorą spustową w celu higienicznego oczyszczania komory | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. jeden punkt świetlny umieszczony w górnej części komory Lub Rozwiązanie nr 2 Trójkolorowe oświetlenie w komorze mycia zależne od statusu pracy urządzenia. | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 0 pkt., Rozwiązanie nr 2 – 2 pkt. |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pojemność na jeden wsad: min. 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach – podać wymiary tac (wys. x szer. x dł. [mm]) – podać ilość tac i dokładne wymiary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów Lub Rozwiązanie nr 2 Wizualna kontrola ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych | Tak, podać i opisać |  | Sygnalizacja błędu cyklu w przypadku zablokowania ramienia natryskowego – 2 pkt. Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt. |
|  | Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 5 cali, umieszczony z boku lub nad komorą komory myjni – podać rozmiar ekranu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Ekran z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 4,5 calowym po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 10 stałych programów fabrycznych – podać ilość i rodzaje programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93 °C, 10 min. – podać długość programu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90 °C, 5 min. – podać długość programu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Program z dezynfekcją chemiczno-termiczną | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 25 programów. Programy konfigurowane wg wymagań użytkownika – podać ilość programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych, informacja o przewodności wody umieszczona na wydruku | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sygnał optyczny po zakończeniu cyklu | Tak, podać i opisać |  | Sygnał akustyczny – 2 pkt., Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt. |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pompa o wydajności min. 450 l/min, do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych | Tak, podać i opisać |  | Wydajność pompy: Parametr wymagany – 0 pkt., 451 – 650 l/min – 1 pkt., 651 – 850 l/min – 2 pkt., Powyżej 850 l/min – 4 pkt. Natrysk wody: Natrysk wody oddzielnie w ramiona natryskowe – 2, Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Zintegrowana suszarka o wydajności min. 300 m3/h, – podać wydajność suszarki Lub Rozwiązanie nr 2 Zintegrowany system suszenia o wydajności w obiegu wewnętrznym min. 700 m3/h i dopływie przez filtr HEPA min. 100m3/h – podać wydajność suszarki | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr HEPA min. H14 – podać klasę filtra i żywotność filtra | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Agregat z napędem silnikiem elektrycznym bez szczotek węglowych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień Lub Rozwiązanie nr 2 Informacja o zużyciu filtra poprzez licznik pracy w godzinach | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Myjnia wyposażona w dodatkowy zbiornik z podgrzewaczem wody demineralizowanej do płukania końcowego I dezynfekcji termicznej w celu skrócenia cyklu mycia, zbiornik zlokalizowany poza komorą mycia | Tak, podać i opisać |  | Myjnia wyposażona w zbiornik do odzysku wody uzdatnionej z fazy dezynfekcji termicznej, która jest wykorzystywana do płukania w kolejnym cyklu dająca oszczędność wody min. 35 l/cykl – 2 pkt. Parametr wymagany – 0 pkt., |
|  | Min. 4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej – podać ilość pomp dozujących | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni | Tak, podać i opisać |  | Zawór spustowy – 0 pkt., Pompa spustowa – 1 pkt., Zawór i pompa spustowa – 2 pkt. |
|  | Szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 35 litrów – podać dokładne zużycie wody | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przyłącza wodne - woda zimna, ciepła, demineralizowana | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc urządzenia nie przekraczająca 38 kW – podać napięcie oraz moc urządzenia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni - podać wymiary (wys. x szer. x dł. [mm]) – podać dokładne wymiary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2; ISO/DIS 15883-5 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10l lub 30l) | podać i opisać |  | Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 2 szt. |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w system sprzęgania z myjnią i wózkiem wsadowym | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyjmowany pojemnik ociekowy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie stal kwasoodporna – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych I – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pojemność min. 10 tac sterylizacyjnych – podać ilość tac i wymiar tac | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 5 poziomów mycia w tym– podać ilość poziomów mycia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji RFID | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie stal kwasoodporna min. AISI 304 – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych II – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pojemność min. 8 tac sterylizacyjnych | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Tace o wymiarach – podać wymiary tac (wys. x szer. x dł. [mm]) – podać wymiary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 4 poziomy mycia w tym co najmniej trzy demontowane – podać ilość poziomów mycia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Podać minimalną wysokość górnego poziomu w zakresie 100 - 205 mm, bez demontażu pozostałych poziomów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji RFID | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie stal kwasoodporna min. AISI 304 – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach- podać wymiary ( wys. x szer. x dłu.) – podać wymiary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 2 poziomy mycia– podać ilość poziomów mycia | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Górny poziom wózka: - z przyłączami do narzędzi rurowych min. 30 przyłączy, w tym silikonowych min. 30 szt., - tuleje natryskowe do mycia narzędzi rurowych min. 6 – min. 12 wężyków/złączy ze złączami Luer-lock. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wykonanie stal kwasoodporna min. AISI 304 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Bęben z grubego drutu i uchwytami do mycia światłowodów i węży drenów, ze stali kwasoodpornej – 2 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, wykonana z perforowanej blachy kwasoodopornej, taca o wymiarach - ( wys. x szer. x dłu.)– 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zabudowa otworu montażowego wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Wózki wsadowe wyposażone w min. 2 przyłącza systemu myjąco – suszącego lub Rozwiązanie nr 2 wózki wsadowe dokowane są za pomocą jednego, centralnego przyłącza systemu myjąco-suszącego | Tak, podać i opisać |  | - - - Rozwiązanie nr 1 – 2 pkt., Rozwiązanie nr 2 – 0 pkt., |
|  | Obrotowe zakończenia ramion natryskowych w pełni demontowalne w celu możliwości dokładnego czyszczenia pozostałości po procesie mycia. | podać i opisać |  | Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Prace adaptacyjne |  |  |  |
|  | Demontaż posiadanej przez zamawiającego myjni | Tak |  | - - - |
|  | Montaż nowej myjni opisanej w pkt. 1) | Tak |  | - - - |
|  | Utylizacja potwierdzona odpowiednim dokumentem zdemontowanego myjni | Tak, załączyć do dostawy protokół utylizacji |  | - - - |
|  | Wykonanie we własnym zakresie wszystkich instalacji wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia | Tak |  | - - - |

Rozdział nr II - Gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna)

| L.P. | Opis parametrów | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia bez żadnych wyłączeń UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  | Okres wymagany – 0 pkt., Od 37 – 47 miesięcy gwarancji – 10 pkt., 48 - 59 miesięcy gwarancji - 25 pkt., 60 i więcej miesięcy – 35 pkt. |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po jego drugiej naprawie. Trzecia naprawa skutkuje wymianą elementu na nowy | TAK |  | - - - |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK |  | - - - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | TAK |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji zainstalowanych w dostarczonym przedmiocie zamówienia w okresie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie oferowane asortymenty pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przedmiotu zamówienia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - - - |

Pogwarancyjna obsługa serwisowa – koszty eksploatacji

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych „GKPT” (wartość brutto, waluta PLN) wykonany przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta wraz z zestawami do przeglądu, wiążący przez 5 lat po okresie gwarancji *GKPT obejmuje wartość brutto rocznych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | KPT = …………………………………………., nPT = …………………………………………., gdzie: KPT – koszt przeglądu technicznego, nPT – liczba przeglądów technicznych wykonywanych w okresie jednego roku przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych (GKPT): GKPT = KPT• nPT GKPT = ………………………….. | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |
|  | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego „GKRS” (wartość brutto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 5 lat po upływie gwarancji *GKRS obejmuje wartość brutto przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | GKRS = …………………………………..., | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja załączona do oferty |  |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, * Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać i wskazać podmioty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem,, UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur Zamawiający dopuszcza aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta UWAGA 3 – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 2 w następującej postaci: l.p. nr parametru |  |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja załączona przy dostawie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD i innym nośniku (format PDF) – dotyczy także asortymentów peryferyjnych | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | # Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca okresowych przeglądów technicznych w języku polskim, która zostanie zaktualizowana w ostatnim dniu gwarancji. UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę przedmiotu zamówienia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. | TAK, podać i zał. przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokument z utylizacji starego sterylizatora myjni | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | - - - |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu min. dwa szkolenia: pierwsze podczas uruchomienia drugie w dowolnym terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie trwania gwarancji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (do 5 osób) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - Uzyskanie (potwierdzonych certyfikatem) częściowych uprawnień serwisowych przez personel techniczny | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Inne |  |  |  |
|  | W cenie przedmiotu zamówienia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu zamówienia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, sprawdzenia wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem montażu przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy |

*w przypadku gdy, w którymkolwiek punkcie parametru punktowanego Zamawiający używa słowa „proporcjonalność” ma na myśli:

- Proporcjonalność liczona od wartości maksymalnej:

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości największej:

Wartość największa (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości najmniejszej:

Wartość najmniejsza (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |