[image: image2.png]Wojewédzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu





[image: image1.emf]
Nasz znak: DZP/29/PN/2020-3.
Data:

03.09.2020r.

Do wszystkich wykonawców uczestniczących w prowadzonym, przez

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18,
przetargu nieograniczonym pn.:

,,Dostawa dwóch sterylizatorów parowych - wysokotemperaturowych oraz myjni’’
Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18  ;  37-700  Przemyśl
(postępowanie nr: DZP/29/PN/2020 – wg ewidencji zamawiającego)
Dyrektor Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg oznaczenia i w sprawie jw., informuje wszystkich wykonawców postępowania, że: wpłynęła korespondencja wykonawców zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania – VII zestawów.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

I  ZESTAW  PYTAŃ
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 42 dni.
Ze względu na fakt, iż sterylizatory jak i myjnie są produkowane na zamówienie (uwzględniające często indywidualne wymogi Użytkownika) i cykl produkcyjny trwa około 56 dni, jak również ze względu na fakt związany z epidemią prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 75 dni.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący.
2. Ad opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie 1. Sterylizator parowy wg opisu ,,duży’’
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przypisując nazwę „sterylizator duży” do urządzenia mniejszego i „sterylizator mały” do urządzenia większego.

Odp.: Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą poprawił w zmodyfikowanym zał. nr 2 dla zadania nr 1. Ponadto zamawiający wykreśla modernizację stacji wody DEMI z rozdz. I pkt 1). 46 dla zadania nr 1 zał. nr 2 i dodaje zapis z rozdz. I pkt 1). 46  do rozdz. I pkt 2). 47 dla zadania nr 1 zał. nr 2. Wymieniany zał. nr 2: to załącznik do PROJEKTU UMOWY.
3. Zwracamy się z zapytaniem: Czy zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 1,5 STE -175l, pozwalający na jednorazowe umieszczenie 2 - ch długich  koszy o wymiarach 600 x 400 x 200 mm lub 1 kosza 1 STE i drugiego 1/2 STE ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

II  ZESTAW  PYTAŃ
Prosimy o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia sterylizatorów.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  oraz informacji czy droga transportowa jest płaska – czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy  i  jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odp.: Najmniejszy otwór drzwiowy na drodze transportowej (jednej z wielu, którą może wybrać wykonawca) to szerokość 100 cm i wysokości 200 cm. Proponowana dostawa sprzętu z parkingu wewnętrznego szpitala podjazdem dla niepełnosprawnych o szerokości 149 cm wychodzącym na poziomie sterylizacji. Natomiast w przypadku wybrania innej drogi szpital informuje, że wymiary drzwi kabin windowych to 110 cm szerokości i 200 cm wysokości, a nośność kabin to 1800 kg.  Natomiast do pomieszczenia stacji wody demineralizowanej prowadzi bezpośredni na tym samym poziomie korytarz od wejścia od strony ogrodu do budynku A, a w pomieszczeniu stacji wody demineralizowanej znajdują się trzy schody o łącznej wysokości 58 cm.
Dotyczy: 

· załącznik numer 2 do SIWZ parametry techniczne i eksploatacyjne sterylizator parowy mały (2 STE) punkt 10:

· załącznik numer 2 do SIWZ parametry techniczne i eksploatacyjne sterylizator parowy duży (8 STE) punkt 10:

W celu uzyskania szybkiego i równomiernego rozgrzania komory, sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy.
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z płaszczem pierścieniowym?

Uzasadnienie:  sterylizator z płaszczem pierścieniowym ma nie mniej efektywną wydajność grzewczą i zużywa o wiele mniej pary – związku z tym jego użytkowanie jest bardziej ekonomiczne / efektywne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Dotyczy: 
· załącznik numer 2 do SIWZ parametry techniczne i eksploatacyjne sterylizator parowy mały (2 STE) punkt 37:

· załącznik numer 2 do SIWZ parametry techniczne i eksploatacyjne sterylizator parowy duży  (8 STE) punkt 37:

Funkcja autostartu (programowanie daty i godziny cyklu rozgrzewania).
Prosimy o usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie: sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe wymaga pracy pod nadzorem osoby przeszkolonej, mającej uprawnienia do pracy z tego typu urządzeniami. W związku z tym funkcja autostartu w tego typu urządzeniach jest zbędna.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację powyższych parametrów, tj.: dopuszcza sterylizatory bez funkcji autostartu. Jednocześnie zamawiający informuje, że za: „funkcję autostartu, progra-mowania daty i godziny cyklu rozgrzewania” przyzna: 2 pkt.

Za brak powyższej funkcjonalności zamawiający przyzna: 0 pkt.
Dotyczy:
· załącznik numer 2 do SIWZ parametry techniczne i eksploatacyjne sterylizator parowy duży (8 STE) punkt 8:

Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z przewężeniem o szerokości 19 mm ?

Uzasadnienie:  takie rozwiązanie zapobiega wydostawaniu się skroplin z komory urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Dotyczy: 

·  SIWZ  punkt IV termin wykonania zamówienia punkt 2 termin zakończenia zamówienia:
TERMIN ZAKOŃCZENIA realizacji zamówienia / umowy:  do 42 dni kalendarzowych – licząc od daty zawarcia umowy.

Prosimy Zamawiającego o zamianę terminu realizacji zamówienia / umowy do 70 dni kalendarzowych – licząc od daty zawarcia umowy.

Uzasadnienie: sterylizatory parowe to urządzenia produkowane wyłącznie  na zamówienie.

Jako urządzenia ciśnieniowe  wymagają wielu prób i testów przed  oddaniem ich do użytkowania. 

Ponadto mamy czas pandemii i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpią ograniczenia w dostawach.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący.
III  ZESTAW  PYTAŃ
Pytanie nr 1 (dotyczy Załącznik nr 1 pkt. 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 65 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący.
Pytanie nr 2 (dot. Załącznik nr 2a)
Czy Zamawiający dopuści prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciągu tygodnia pracy Centralnej Sterylizatorni, w sposób niezakłócający w żaden sposób wytwarzania wody zmiękczonej i demineralizowanej ?
Z doświadczenia naszej firmy i wielu zrealizowanych instalacji stacji uzdatniania wody w działających obiektach służby zdrowia oraz przemysłowych, modernizację stacji uzdatniania wody można przeprowadzić stopniowo wymieniając poszczególne elementy podczas pracy stacji uzdatniania wody (krótkotrwałe wyłączenia instalacji) zapewniając odpowiednią ilość wody w zbiorniku buforowym wody demineralizowanej oraz tymczasowym zbiorniku wody zmiękczonej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. oraz wprowadza modyfikację zał. nr 2a do projektu umowy – wg treści w załączeniu do niniejszego pisma.
Pytanie nr 3 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe)
Czy Zamawiający wymaga, aby obydwa sterylizatorów parowe były wyprodukowane przez jednego producenta ? Rozwiązanie takie znacząco ułatwia przyszłą eksploatację oraz zmniejsza koszty obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w związku ze stosowaniem takich samych materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie nr 4 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe, rozdział I, 1) sterylizator duży, pkt. 12)
Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o grubości ścian komory sterylizacyjnej maks. 6 mm ?

Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 295 nie wpływa na pracę oraz żywotność urządzenia, jednocześnie zapewnia zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dzięki lepszym parametrom termicznym komory sterylizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2 do projektu umowy. 
Pytanie nr 5 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe, rozdział I, 1) sterylizator duży, pkt. 12)
Prosimy o wykreślenie tego punktu z SIWZ gdyż jest ono bezzasadne i nie jest wymagane w przypadku sterylizatora parowego – dużego?

Jest to element konstrukcyjny każdego zbiornika ciśnieniowego sterylizatora zależny od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 
Pytanie nr 6 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe, rozdział I, 1) sterylizator duży, pkt. 22)
Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o mocy wytwornicy pary nieznacznie przewyższającej wymaganie i wynoszącej 24 kW ?

Moc wytwornicy pary przekracza wymaganie tylko o 1,5 kW. Jednak ze względu na proponowany przez naszą firmę drugi sterylizator o mocy wytwornicy pary 48 kW, całkowita moc obu wytwornic pary jest znacznie poniżej dopuszczonej przez Zamawiającego – dopuszczona 77,5 kW, proponowana przez naszą firmę 72 kW.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 
Pytanie nr 7 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 2 – Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych, pojemność minimum 12 tac)

Czy Zamawiający dopuści wózek o pojemności minimum 12 tac z możliwością mycia na 6 poziomach bez możliwości ich demontowania ?

Powyższe rozwiązanie zapewnia dużo skuteczniejsze mycie tac narzędziowych brak dodatkowych połączeń przez które mogłaby wyciekać woda podczas dłuższej eksploatacji.

Proponowany wózek zapewnia możliwość mycia tac o wysokości minimum 74 mm na każdym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. oraz wprowadza modyfikację zał. nr 2 do projektu umowy – wg treści w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 2 – Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych, pojemność minimum 12 tac).

Czy Zamawiający dopuści wózek o pojemności minimum 10 tac z możliwością mycia na 5 poziomach w tym 4 z możliwością demontażu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. oraz wprowadza modyfikację zał. nr 2 do projektu umowy – wg treści w załączeniu do niniejszego pisma.

IV  ZESTAW  PYTAŃ –  trzy pierwsze pytania powtórzone z zestawu I i dodane pytanie nr 4.
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 42 dni.
Ze względu na fakt, iż sterylizatory jak i myjnie są produkowane na zamówienie (uwzględniające często indywidualne wymogi Użytkownika) i cykl produkcyjny trwa około 56 dni, jak również ze względu na fakt związany z epidemią prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 75 dni.

Odpowiedź na to pytanie wykonawcy znajduje się w zestawie nr I – odp. nr 1.
2. Ad opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie 1. Sterylizator parowy wg opisu ,,duży’’

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przypisując nazwę „sterylizator duży” do urządzenia mniejszego i „sterylizator mały” do urządzenia większego.

Odpowiedź na to pytanie wykonawcy znajduje się w zestawie nr I – odp. nr 2.

3. Zwracamy się z zapytaniem: Czy zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 1,5 STE -175l, pozwalający na jednorazowe umieszczenie 2-ch długich koszy o wymiarach 600 x 400 x 200 mm lub 1 kosza 1 STE i drugiego 1/2 STE ?

Odpowiedź na to pytanie wykonawcy znajduje się w zestawie nr I – odp. nr 3.

4. Dotyczy obu sterylizatorów. Zgodnie z wymogami BHP jak i wymogami dozorowymi urządzenia ciśnieniowe powinny być nadzorowane przez personel; od momentu włączenia do momentu zakończenia pracy.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w obu przypadkach „funkcji autostartu” (programowania włączenia urządzenia o żądanej porze.

Odp.: Zamawiający wprowadza modyfikację powyższych parametrów, tj.: dopuszcza sterylizatory bez funkcji autostartu. Jednocześnie zamawiający informuje, że za: „funkcję autostartu, progra-mowania daty i godziny cyklu rozgrzewania” przyzna: 2 pkt.
Za brak powyższej funkcjonalności zamawiający przyzna: 0 pkt.
V  ZESTAW  PYTAŃ
Dotyczy zadania nr 1: Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe

Sterylizator parowy duży

1. Dotyczy poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin dostawy sterylizatorów i myjni dezynfektorów ? 

Urządzenia są ze względu na duża ilość opcji  produkowane pod konkretne zamówienie klienta a przy obecnym stanie epidemicznym w Europie nie ma możliwości skrócenia czasu realizacji zamówień ze względu na wydłużone czasy dostaw niezbędnych podzespołów.

Odp.:  Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący.
2. Dotyczy poz. 19 – Czy Zamawiający nie popełnił błędu przyznając wyższą punktację dla instalacji wodno-parowej wykonanej z miedzi ? Instalacja wodno-parowa jest zasilana wodą po osmozie, a wiec wodą wysoce reaktywną. Instalacja wykonana z miedzi w krótkim czasie zostanie skorodowana przez tą wodę. Instalacja wodno-parowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na działanie środowiska kwaśnego, takiego jak woda po odwróconej osmozie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

3. Dotyczy poz. 19 – Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w instalację wodno-parową wykonaną z materiałów odpornych na działanie agresywnych kwasów, takich jak stal kwasoodporna lub nowoczesne tworzywa sztuczne ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

4. Dotyczy poz. 33 - Prosimy o dodanie do pkt. 33 jako całości z pkt. 34 i 35 – programy testowe w sterylizatorach to test Bowie-Dick i test szczelności nie stosuję się innych programów testowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

Sterylizator parowy mały

5. Dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający w celu ograniczenia miejsca niezbędnego do instalacji i obsługi serwisowej urządzenia wymaga aby szerokość urządzenia nie przekraczała 100 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
6. Dotyczy poz. 22 - Prosimy o doprecyzowanie:  czy w przypadku gdy urządzenie posiada wbudowany wodowskaz w panelu czołowym oraz automatyczną kontrolę poziomu wody w wytwornicy pary zostanie przyznane 3 pkt ? Jeśli nie prosimy o dopisanie rozwiązania nr 5 punktowanego 3 pkt za zastosowanie obu wygnanych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

7. Dotyczy poz. 23 – Prosimy o dodanie rozwiązania nr 3 zawierającego połączenie obu opisanych rozwiązań z najwyższą punktacją. Manometry w urządzeniach cieniowych mają za zadanie informowanie użytkownika o stanie urządzenia nawet przy awarii wyświetlacza  oraz stanowią dodatkowy niezależny obwód pomiarowy stwierdzający prawidłowość pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

8. Dotyczy poz. 34 - Prosimy o dodanie do pkt. 34 jako całości z pkt  35 i 36 – programy testowe w sterylizatorach to test Bowie-Dick i test szczelności nie stosuję się innych programów testowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

9. Dotyczy poz. 50 – Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej w celu oceny zakresu prac adaptacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający ustala dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień:. 04.09.2020r.

w godzinach od 8.00 do 14.00.
Kontakt w sprawie wizji lokalnej:  prac. Działu Technicznego i Aparatury Medycznej

– tel.:  16 677 52 04 ; – 54 80 ; – 50 06.

Dotyczy zadania nr 2: Myjnia

1.   Dotyczy poz. 25 – Ponieważ producenci myjni dobierają wydajność pompy w zależności od konstrukcji urządzenia prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w pompę obiegową, której moc i wydajność dobrane są tak aby zapewniać jak najlepsze parametry mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

2.   Dotyczy poz. 26 – Ponieważ producenci myjni dobierają wydajność suszarki w zależności od konstrukcji urządzenia prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w suszarkę, której moc i wydajność dobrane są tak aby zapewniać jak najlepsze parametry suszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

3.   Dotyczy WYPOSAŻENIA poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek pozwalający na mycie do 40 narzędzi rurowych umieszczanych w dedykowanych tulejach z silikonowym uszczelnieniem ? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek wg pytania jw.

4.   Dotyczy WYPOSAŻENIA poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której wózki wsadowe dokowane są za pomocą jednego, centralnego przyłącza systemu myjąco-suszącego? Rozwiązanie takie jest identyczne pod względem funkcjonalnym z opisanym w SIWZ, dodatkowo największe straty ciśnienia powstają właśnie na sprzęgu myjni i wózka więc większa ilość przyłączy powoduje większe straty. Z tego powodu większość wiodących producentów myjni-dezynfektorów stara się używać pojedynczych przyłączy w wózkach wsadowych.
Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2 do projektu umowy – w załączeniu do niniejszego pisma.
5.   Dotyczy PRAC ADAPTACYJNYCH poz. 1 – Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu (producent oraz model) myjnię posiada Zamawiający oraz kto będzie odpowiedzialny za jej utylizacje po tym jak zostanie zdemontowana.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem 2 „prace adaptacyjne”  pkt 1 i 3 potencjalny wykonawca ma dokonać demontaż myjni oraz przekazać do utylizacji. Dokument potwierdzający wykonanie tej czynności ma być przekazany zamawiającemu.

6.  Dotyczy PRAC ADAPTACYJNYCH poz. 3 – Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje demontażu i utylizacji sterylizatora.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu dokumentacji dotyczącej utylizacji sterylizatora oczekuje zamawiający.
Odpowiedź: TAK – zamawiający wymaga demontażu sterylizatora oraz przedstawienia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie do utylizacji zdemontowanego urządzenia.
7.  Dotyczy PRAC ADAPTACYJNYCH poz. 4 - Czy Zamawiający  dysponuje projektem instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które powinny zostać wykonane ?

Czy Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację w celu wykonania kosztorysu/wyceny instalacji, które mają być wykonane? 

Odpowiedź: Zamawiający załącza zdjęcia posiadanych projektów branży sanitarnej, elektrycznej i architektury. Ponadto informuje się, że przy wymienianych urządzeniach znajdują się niezbędne podłączenia do energii elektrycznej, wody ciepłej (dotyczy tylko myjni), zimnej i demineralizowanej oraz odpływy kanalizacji. W przypadku niewystarczających przekrojów przewodów zasilających elektrycznych czy wodnych najbliższe źródło zasilania w wodę znajduje się w odległości około 25 mb, a rozdzielnia elektryczna w odległości 20 mb. Przy istniejącym sterylizatorze zasilanie: elektryczne doprowadzone przewodem 5 x 4 mm, wodne  ½ ’’, natomiast do istniejącej myjni zasilanie: elektryczne doprowadzone przewodem 5 x 4 mm, wody zimnej 1’’, wody ciepłej ¾”, wody DEMI ½’’.  Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić poprawność podanych przyłączy.
8.   Dotyczy ROZDZIAŁU NR II - GWARANCJA I OBSŁUGA SERWISOWA (gwarancyjna i pogwarancyjna) – poz. 6 – Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający umożliwi podłączenie urządzeń oraz zdalny dostęp do szpitalnej sieci komputerowej w celu zdalnej diagnostyki zaoferowanych urządzeń. 

Odpowiedź:  Zamawiający NIE wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

9.  Dotyczy ROZDZIAŁU INNE poz. 17 - Prosimy o podanie możliwych terminów wykonania wizji lokalnej oraz osoby kontaktowej (imię, nazwisko, nr telefonu), z którą należy uzgodnić szczegóły wizji.

Odpowiedź: Zamawiający ustala dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień:. 04.09.2020r.

w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej:  prac. Działu Technicznego i Aparatury Medycznej

– tel.:  16 677 52 04 ; – 54 80 ; – 50 06.

VI.  ZESTAW  PYTAŃ
Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga aby grzałki były wykonane w materiału INCOLOY ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pyt. 2. Czy Zamawiający wymaga aby zakres temperatur sterylizacji wynosił do 140 stopni C ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 3. Czy Zamawiający wymaga aby Zaworu bezpieczeństwa do 3,5 bara ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 4. Czy Zamawiający wymaga pokrycia izolacji blachą nierdzewną ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

Pyt. 5. Czy Zamawiający wymaga wydruku długotrwałego na papierze termicznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

Pyt. 6. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia były wyposażone w  drukarkę igłową ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

Pyt. 7. Czy Zamawiający wymaga aby komora sterylizatora była polerowana elektromagnetycznie o chropowatości powierzchni 0,2 mikrona ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 

Pyt. 8. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji w pkt. 18 ? Uzasadnienie: napęd drzwi najczęściej wybieramy pneumatyczny lub elektryczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.

Pyt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drzwi przesuwne w bok w przypadku sterylizatora 2 STU ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 
Pyt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z Systemem podtrzymującym zasilanie pracę sterylizatora z wyłączeniem wytwornicy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. 
Pyt. 11. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 24 odnośnie punktacji 21 punktów ?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą poprawił w zmodyfikowanym zał. nr 2, do projektu umowy – dla zadania nr 1.

Pyt. 12. Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu wymagającego: System oszczędzania wody za pomocą  wymiennika ciepła pozwalający na odzysk ciepła z kondensatu

LUB
Rozwiązanie nr 2

Urządzenie wyposażone w zbiornik buforowy wody zimnej z nadzorem temperatury i pracą w systemie zamkniętym ?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
VII.  ZESTAW  PYTAŃ

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 20 tygodni w zadaniu nr 1 (sterylizatory) ?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący. 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 8 tygodni w zadaniu nr 2 (myjnia) ?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni – jako aktualnie obowiązujący. 

Pytanie 3
Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy § 6 punkt 3 z : „ponad terminy określone w § 9 ust. 3 - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu  umowy określonej w § 3 ust. 1” na  „ponad terminy określone w § 9 ust. 3 - w wysokości 0,1% wartości brutto zgłoszonego urządzenia do naprawy będącego przedmiotem  umowy określonej w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający akcepuje zmianę wg pytania jw. Umowa która będzie przekazana do podpisu wykonawcy wybranej oferty najkorzystniejszej będzie zawierała proponowany zapis, jw. 
Pytanie 4
Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy § 6 punkt 4 z: „Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji – 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony na usunięcie wad – zgodnie z zasadami gwarancji.” na: „Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji – 0,1% wartości brutto zgłoszonego urządzenia do naprawy będącego przedmiotem umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony na usunięcie wad – zgodnie z zasadami gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający akcepuje zmianę wg pytania jw. Umowa która będzie przekazana do podpisu wykonawcy wybranej oferty najkorzystniejszej będzie zawierała proponowany zapis, jw. 
Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie z § 9 punktu 5: „Jeżeli wada sprzętu nie będzie możliwa do usunięcia w czasie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego, sprzęt zastępczy spełniający te same parametry funkcjonalne lub poniesie koszty związane z wykonaniem badań i transportem pacjenta do innej jednostki. W przypadku dostawy sprzętu zastępczego w terminie określonym w ust.  3 lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów związanych z wykonaniem badań i transportem pacjenta do innej jednostki – Zamawiający nie będzie naliczał kar związanych z przekroczeniem terminów, o których mowa w ust. 3.” – uzasadnienie: w przypadku wyspecyfikowanych urządzeń nie jest możliwe dostarczanie urządzeń zastępczych. Urządzenia te są przewidziane do wbudowania w ścianę oraz wykonywane są pod konkretne zamówienie (nie na tzw. magazyn).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis umowy w  § 9 ust. na aktualna treść jn.

5. Jeżeli wada sprzętu nie będzie możliwa do usunięcia w czasie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem badań i transportem pacjenta do innej jednostki.

W przypadku pokryciu przez Wykonawcę kosztów związanych z wykonaniem badań i transportem pacjenta do innej jednostki – Zamawiający nie będzie naliczał kar związanych z przekroczeniem terminów, o których mowa w ust. 3.

Pytanie 6

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz zalecenie GIS do przejścia przez pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty? Ustawa Pzp wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku postepowań powyżej progów unijnych. Nigdzie natomiast nie ma wskazania do zaniechania tej procedury w przypadku postępowań, które tych progów nie przekraczają.

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Uzasadnieniem powyższego jest:  potrzeba dokonania licznych zmian w części proceduralnej SIWZ na zapisy alternatywne (złożenie dokumentów w formie pisemnej i elektronicznej – z elektronicznymi podpisami włącznie). Istotna zmana SIWZ wymusiłaby w takiej sytuacji potrzebę kolejnego wydłużenia terminu składania ofert. Natomiast ograniczenia czasowe w zawarciu oraz realizacji umowy przemawiają za pozostawieniem czynności składania ofert tylko w dotyczczasowej formie papierowej.
Pytania dotyczące parametrów sterylizatora 2 jednostkowego:

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą o wymiarach użytkowych 430 x 430 x 660 mm (wys. x szer. x dług.) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą o wymiarach użytkowych 430 x 430 x 1000 mm (wys. x szer. x dług.) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą o grubości ściany 10 mm, gwarantującą długą żywotności oraz stabilność temperatury we wnętrzu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził modyfikację pkt. 12 z zał. nr 2 (sterylizator 2STE). Zamawiający wymaga aby „Grubość ścian komory  nie większa niż 6 mm”.
Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez układu odgazowania wytwornicy pary oraz bez funkcji odmulania ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z ekranem dotykowym LCD o przekątnej 8,4” po stronie załadowczej  oraz wyświetlaczem  4,3” i przyciskami membranowymi po stronie wyładowczej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2. 
Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z pomiarem, prezentacją na ekranie sterownika oraz rejestracją na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2. 
Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez funkcji autostartu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2. 
Pytania dotyczące parametrów sterylizatora 8 jednostkowego:

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w pierścieniowy płaszcz grzewczy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytania dotyczące parametrów myjni dezynfektora:

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści grzałki w komorze spustowej urządzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wydajności 250 m3/h ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści zużycie wody nie większe niż 37 litrów na jedno napełnienie komory ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści identyfikację wózków na podstawie automatycznego odczytu kodów kreskowych zlokalizowanych na wózkach wsadowych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wózki wsadowe z dwoma przyłączami systemu myjąco-suszącego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 2 do projektu umowy.

U W A G A

W celu ułatwienia sporządzenia ofert oraz zaplanowania logistycznej obsługi umowy o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający do niniejszego pisma dodatkowo załącza projekty wg wykazu załączników w punkcie 2 pn. ,,PROJEKTY’’.
Mając na uwadze korektę SIWZ – w wyniku powyższych odpowiedzi – zamawiający jednocześnie podaje, iż w związku z tym zostaje zmieniony termin składnia i otwarcia ofert na następujący – jn.

· Termin składania ofert do dnia:
08.09.2020r. godz. 11:00.

· Termin otwarcia ofert, dnia:

08.09.2020r. godz. 11:15.

· Termin wniesienia wadium do:
08.09.2020r. godz. 11:00.

Podstawa prawna korespondencji: art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych’’ (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).

Z a ł ą c z n i k i:
1. Zał. nr 2 projektu umowy – zad. 1 (sterylizatory) / opis przedm. zam.
2. Zał. nr 2 projektu umowy – zad. 2 (myjnie) / opis przedm. zam.
3. PROJEKTY:

–  architektura,

– sanitarny,
–  branża elektryczna,
[image: image2.png]–  przyłącza i wejście.
Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu: 16 677 50 64 lub e-mailem: dzp@wszp.pl oraz podanie informacji jn. – dot. postępowania
nr: DZP/29/PN/2020.

1. Otrzymaliśmy (podać ilość stron):
...............................................................

2. Data otrzymania:



...............................................................

Podstawa prawna: art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020).
…………………….…………………………

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy–

– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
Z upoważnienia


Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala


im. Św. Ojca Pio w Przemyślu


K I E R O W N I K


Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem





Piotr Domiczek











PAGE  
8

