Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - 	Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe

Rozdział nr I - Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | Opis parametru | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator parowy mały |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 r. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy przelotowy dwu drzwiowy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przelotowy sterylizator parowy 2 jednostkowy zgodnie z normą PN EN 285 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Komora o pojemności – podać pojemność komory w litrach | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pojemność komory umożliwiająca sterylizację 2 koszy do sterylizacji – podać wymiary koszy (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wymiary użytkowe komory – podać wymiary (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wymiary zewnętrze – podać wymiary (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Komora wykonana z nierdzewnej stali klasy AISI 316L lub wyższej – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | W celu uzyskania szybkiego i równomiernego rozgrzania komory, sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wewnętrzne krawędzie komory zaokrąglone, konstrukcja komory zapewniająca szybkie nagrzewanie | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Grubość ścian komory nie większa niż 6 mm – podać grubość komory | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Konstrukcja komory zapewniająca szybkie nagrzewanie | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Izolacja termiczna komory sterylizatora | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Drzwi sterylizatora wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej 316 L lub wyższej – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Uszczelki silikonowej o trwałości min. 1000 cykli, potwierdzone oświadczeniem producenta – podać ilość cykli | Tak, podać i opisać, załączyć do oferty oświadczenie producenta |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, wyposażone w blokadę przesuwu drzwi gdy na-trafią na opór Lub Rozwiązanie nr 2 Drzwi przesuwane w płaszczyźnie poziomej, wyposażone w blokadę przesuwu drzwi gdy na-trafią na opór | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązani nr 1– 2 pkt., Rozwiązani nr 2– 0 pkt. |
|  | Napęd drzwi elektryczny lub pneumatyczny | Tak, podać i opisać |  | Napęd pneumatyczny i elektryczne – 5 pkt., Napęd pneumatyczny – 3 pkt., Napęd elektryczny – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Instalacja wodno-parowa w tym zawory procesowe wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub wyższej – podać klasę stali Lub Rozwiązanie nr 2 Instalacja wodna wykonana z miedzi. Instalacja parowa wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Zawory procesowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 (CF-8M). | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązani nr 1– 0 pkt., Rozwiązani nr 2– 4 pkt. |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej | podać i opisać, |  | klamrowy do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi – 1 pkt., gwintowy – 0 pkt. |
|  | Wbudowana wytwornica pary o mocy max. 22,5 kW – podać moc | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterylizator wyposażony w układ odgazowywania wytwornicy pary wraz z funkcją tzw. odmulania stosowanego w celu podniesienia jakości pary poprzez okresowe oczyszczanie wytwornicy pary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Po stronie załadowczej sterylizatora min. 2 oddzielne manometry wskazujące ciśnienie w komorze lub płaszczu i wytwornicy pary – podać ilość manometrów Lub Rozwiązanie nr 2 Po stronie załadowczej sterylizatora wyświetlanie na kolorowym ekranie dotykowym wartości ciśnienia w komorze lub w płaszczu oraz temperatury w komorze | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 0 pkt., Rozwiązanie 2 – 2 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Urządzenie wyposażone w oddzielne zawory bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy Lub Rozwiązanie nr 2 Urządzenie wyposażone w jeden zawór bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 1 pkt., Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min.5" po stronie załadowczej i min.4,3" rozładowczej – podać przekątną wyświetlacza Lub Rozwiązanie nr 2 Dotykowy pełnokolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 10" po stronie załadowczej. Po stronie rozładowczej wskaźnik postępu cyklu – podać przekątną wyświetlacza. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość podłączenia sterylizatora do systemu komputerowego za pomocą portów Ethernet | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość zapisu danych na zewnętrznym nośniku pamięci za pomocą gniazda USB na panelu czołowym | podać i opi-sać |  | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt., |
|  | Wydruk zawierający dane w postaci numerycznej. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z min. 2 niezależnych źródeł (min. 2 czujniki ciśnienia i min. 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz ciśnienie i/lub temperatury w płaszczu | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st. C oraz 134 st. C - podać ilość i rodzaje programów Lub Rozwiązanie nr 2 Min. 13 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st. C oraz 134 st. C z możliwością modyfikacji na życzenie Użytkownika - podać ilość i rodzaje programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 2 programy testowe – podać ilość programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Test Bowie-Dick | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Test szczelności | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wstępny program rozgrzewający komorę | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Funkcja autostartu (programowanie daty i godziny cyklu rozgrzewania | podać i opisać |  | Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 System próżniowy nie wymagający stosowania pompy próżniowej Lub Rozwiązanie nr 2 wbudowana dwu stopniowa pompa próżniowa z niskim poziomem hałasu wynoszącym poniżej 70 dB oraz wydajności przy wytwarzaniu próżni do min. 30 mbar. – podać poziom hałasu w dB oraz ciśnienie w mbar | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 2 pkt., Rozwiązanie nr 2: Najniższy poziom hałasu – 1 pkt., Najwyższa wydajność wytwarzania próżni – 0 pkt. Pozostałe 0,5 pkt. *W przypadku możliwości zaoferowani obu rozwiązań podać jedno rozwiązanie |
|  | System podtrzymujący zasilanie pracę sterylizatora przez min. 5 min w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej – podać okres na jaki można podtrzymać pracę sterylizatora, uzyskiwane za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego UPS-a | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 System oszczędzania wody za pomocą wymiennika ciepła pozwalający na odzysk ciepła z kondensatu Lub Rozwiązanie nr 2 Urządzenie wyposażone w zbiornik buforowy wody zimnej z nadzorem temperatury i pracą w systemie zamkniętym | podać i opisać |  | Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Podłączenie sterylizatora do odpływu kanalizacyjnego zasyfonowanego bez konieczności stosowania, cokołów, wanien spustowych etc. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do załadunku na 2 poziomach, wysokość półek regulowana, 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Półki wykonane z nierdzewnej siatki bądź drutu spawanego lub półki wykonane z blachy perforowanej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek transportowy, 2 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterylizator parowy – duży |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemostracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 r. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy przelotowy dwu drzwiowy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Przelotowy sterylizator parowy min. 8 jednostkowy zgodnie z normą PN EN 285 | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Komora o pojemności – podać pojemność komory w litrach | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pojemność komory umożliwiająca sterylizację 8 koszy do sterylizacji – podać wymiary koszy (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wymiary komory – podać wymiary (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wymiary zewnętrze – podać wymiary (wys. x szer. x dł. [mm]) | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Komora wykonana z nierdzewnej stali klasy AISI 316L lub wyższej – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | W celu uzyskania szybkiego i równomiernego rozgrzania komory, sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wewnętrzne krawędzie komory zaokrąglone, konstrukcja komory zapewniająca szybkie nagrzewanie | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Izolacja termiczna komory sterylizatora | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Drzwi sterylizatora wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej 316 L lub wyższej – podać klasę stali | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Uszczelki silikonowej o trwałości min. 1000 cykli, potwierdzone oświadczeniem producenta – podać ilość cykli | Tak, podać i opisać, załączyć do oferty oświadczenie producenta |  | - - - |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, wyposażone w blokadę przesuwu drzwi gdy natrafią na opór | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Napęd drzwi elektryczny lub pneumatyczny | Tak, podać i opisać |  | Napęd pneumatyczny i elektryczne – 5 pkt., Napęd pneumatyczny – 3 pkt., Napęd elektryczny – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Instalacja wodno-parowa w tym zawory procesowe wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub wyższej – podać klasę stali Lub Rozwiązanie nr 2 Instalacja wodna wykonana z miedzi. Instalacja parowa wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Zawory procesowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 (CF-8M). | podać i opisać |  | Rozwiązani nr 1– 0 pkt., Rozwiązani nr 2– 4 pkt. |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej | podać i opisać, |  | klamrowy do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi – 1 pkt., gwintowy – 0 pkt. |
|  | Wbudowana wytwornica pary o mocy min. 36kW i max. 55kW – podać moc | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Sterylizator wyposażony w układ odgazowywania wytwornicy pary wraz z funkcją tzw. odmulania stosowanego w celu podniesienia jakości pary poprzez okresowe oczyszczanie wytwornicy pary | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany wizualnie przez Użytkownika poprzez wodowskaz widoczny na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej Lub Rozwiązanie nr 2 Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany wizualnie przez Użytkownika poprzez wodowskaz w przestrzeni technicznej sterylizatora lub Rozwiązanie nr 3 Automatyczna kontrola poziomu wody w wytwornicy pary przez sterownik urządzenia. Lub Rozwiązanie nr 4 Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany wizualnie przez Użytkownika poprzez komunikat wyświetlany na panelu sterowania. | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie 1 – 1 pkt., Rozwiązanie 2 – 0 pkt., Rozwiązanie 3 – 2 pkt., Rozwiązanie 4 – 1 pkt., |
|  | Rozwiązanie nr 1 Po stronie załadowczej sterylizatora min. 2 oddzielne manometry wskazujące ciśnienie w komorze lub płaszczu i wytwornicy pary – podać ilość manometrów Lub Rozwiązanie nr 2 Po stronie załadowczej sterylizatora wyświetlanie na kolorowym ekranie dotykowym wartości ciśnienia w komorze lub w płaszczu oraz temperatury w komorze | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 0 pkt., Rozwiązanie 2 – 2 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Urządzenie wyposażone w oddzielne zawory bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy Lub Rozwiązanie nr 2 Urządzenie wyposażone w jeden zawór bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 21pkt., 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |
|  | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min.5" po stronie załadowczej i rozładowczej umieszczony boku komory – podać przekątną wyświetlacza | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość podłączenia sterylizatora do systemu komputerowego za pomocą portów Ethernet | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Możliwość zapisu danych na zewnętrznym nośniku pamięci za pomocą np. gniazda USB na panelu czołowym | podać i opi-sać |  | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt., |
|  | Wydruk zawierający dane w postaci numerycznej. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wydruk wartości ciśnienia w komorze | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wydruk wartości temperatury w komorze | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z min. 2 niezależnych czujników – podać ilość czujników | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 5 programów sterylizacyjnych w temp. 121 st. C oraz 134 st. C - podać ilość i rodzaje programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 12 programów z możliwością modyfikacji – podać ilość programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Min. 2 programy testowe – podać ilość programów | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | test Bowie-Dick | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Test szczelności | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wstępny program rozgrzewający komorę - funkacja autostartu, programowania daty i godziny cyklu rozgrzewania | podać i opisać |  | Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Rozwiązanie nr 1 System próżniowy nie wymagający stosowania pompy próżniowej Lub Rozwiązanie nr 2 wbudowana dwu stopniowa pompa próżniowa z niskim poziomem hałasu wynoszącym poniżej 70 dB oraz wydajności przy wytwarzaniu próżni do min. 30 mbar. – podać poziom hałasu w dB oraz ciśnienie w mbar | Tak, podać i opisać |  | Rozwiązanie nr 1 – 2 pkt., Rozwiązanie nr 2: Najniższy poziom hałasu – 1 pkt., Najwyższa wydajność wytwarzania próżni – 0 pkt. Pozostałe 0,5 pkt. *W przypadku możliwości zaoferowani obu rozwiązań podać jedno rozwiązanie |
|  | Wydajności przy wytwarzaniu próżni do min. 40 mbar – podać ciśnienie w mbar | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | System podtrzymujący zasilanie pracę sterylizatora przez min. 5 min w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej – podać okres na jaki można podtrzymać pracę sterylizatora, uzyskiwane za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego UPS-a | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Rozwiązanie nr 1 System oszczędzania wody za pomocą wymiennika ciepła pozwalający na odzysk ciepła z kondensatu Lub Rozwiązanie nr 2 Urządzenie wyposażone w zbiornik buforowy wody zimnej z nadzorem temperatury i pracą w systemie zamkniętym | podać i opisać |  | Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Podłączenie sterylizatora do odpływu kanalizacyjnego zasyfonowanego bez konieczności stosowania, cokołów, wanien spustowych etc. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do załadunku na 2 poziomach, wysokość półek regulowana, 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Półki wykonane z nierdzewnej siatki bądź drutu spawanego | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek transportowy, 2 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej | Tak, podać i opisać |  | - - - |
| z | Modernizacja stacji wody DEMI |  |  |  |
|  | Zgodnie z opisem załącznik nr 2a | - - - | - - - | - - - |
|  | Prace adaptacyjne |  |  |  |
|  | Demontaż posiadanego przez zamawiającego sterylizatora | Tak |  | - - - |
|  | Montaż nowych sterylizatorów opisanych w pkt. 1) oraz 2) | Tak |  | - - - |
|  | Utylizacja potwierdzona odpowiednim dokumentem zdemontowanego sterylizatora Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego utylizację urządzeń. | Tak, załączyć do dostawy protokół utylizacji |  | - - - |
|  | Wykonanie we własnym zakresie wszystkich instalacji wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia | Tak |  | - - - |

Rozdział nr II - Gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna)

| L.P. | Opis parametrów | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia bez żadnych wyłączeń UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  | Okres wymagany – 0 pkt., Od 37 – 42 miesięcy gwarancji – 1 pkt., 43 - 47 miesięcy gwarancji - 10 pkt., 48 i więcej miesięcy – 25 pkt. |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po jego drugiej naprawie. Trzecia naprawa skutkuje wymianą elementu na nowy | TAK |  | - - - |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK |  | - - - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | TAK |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji zainstalowanych w dostarczonym przedmiocie zamówienia w okresie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie oferowane asortymenty pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przedmiotu zamówienia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - - - |

Pogwarancyjna obsługa serwisowa – koszty eksploatacji

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych „GKPT” (wartość brutto, waluta PLN) wykonany przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta wraz z zestawami do przeglądu, wiążący przez 5 lat po okresie gwarancji *GKPT obejmuje wartość brutto rocznych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia z rozdziału I PKT. 1) | Tak, podać | KPT = …………………………………………., nPT = …………………………………………., gdzie: KPT – koszt przeglądu technicznego, nPT – liczba przeglądów technicznych wykonywanych w okresie jednego roku przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych (GKPT): GKPT = KPT• nPT GKPT = ………………………….. | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |
|  | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego „GKRS” (wartość brutto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 5 lat po upływie gwarancji *GKRS obejmuje wartość brutto przedmiotu zamówienia z rozdziału I PKT. 1) | Tak, podać | GKRS = …………………………………..., | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |
|  | Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych „GKPT” (wartość brutto, waluta PLN) wykonany przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta wraz z zestawami do przeglądu, wiążący przez 5 lat po okresie gwarancji *GKPT obejmuje wartość brutto rocznych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia z rozdziału I PKT. 2) | Tak, podać | KPT = …………………………………………., nPT = …………………………………………., gdzie: KPT – koszt przeglądu technicznego, nPT – liczba przeglądów technicznych wykonywanych w okresie jednego roku przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych (GKPT): GKPT = KPT• nPT GKPT = ………………………….. | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 2) rozdziału nr I |
|  | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego „GKRS” (wartość brutto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 5 lat po upływie gwarancji *GKRS obejmuje wartość brutto przedmiotu zamówienia z rozdziału I PKT. 2) | Tak, podać | GKRS = …………………………………..., | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 2) rozdziału nr I |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja załączona do oferty |  |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, * Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać i wskazać podmioty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Oświadczenia producenta określające trwałość uszczelki silikonowej dla sterylizatorów opisanych w pkt 1).16 oraz 2).14 – rozdział I | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem,, UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur Zamawiający dopuszcza aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta UWAGA 3 – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 2 w następującej postaci: l.p. nr parametru |  |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja załączona przy dostawie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD i innym nośniku (format PDF) – dotyczy także asortymentów peryferyjnych | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | # Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje – wymienić | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca okresowych przeglądów technicznych w języku polskim, która zostanie zaktualizowana w ostatnim dniu gwarancji. UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę przedmiotu zamówienia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. | TAK, podać i zał. przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokument z utylizacji zdemontowanego sterylizatora | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | - - - |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu min. dwa szkolenia: pierwsze podczas uruchomienia drugie w dowolnym terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie trwania gwarancji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (do 5 osób) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - Uzyskanie (potwierdzonych certyfikatem) częściowych uprawnień serwisowych przez personel techniczny | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Inne |  |  |  |
|  | W cenie przedmiotu zamówienia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu zamówienia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, sprawdzenia wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem montażu przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy |

*w przypadku gdy, w którymkolwiek punkcie parametru punktowanego Zamawiający używa słowa „proporcjonalność” ma na myśli:

- Proporcjonalność liczona od wartości maksymalnej:

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Wartość wymagana (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości największej:

Wartość największa (z) – 0 pkt.

Wartość najmniejsza (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=z-xz-y∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

- Proporcjonalność liczona od wartości najmniejszej:

Wartość najmniejsza (z) – 0 pkt.

Wartość największa (y) – „MAX” pkt.

Pozostałe proporcjonalnie, gdzie proporcjonalność liczona w następujący sposób:

n=x-zy-z∙MAX

gdzie:

x – wartość parametru oferty badanej,

n – liczba pkt. przyznanych za parametr.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |