Opis przedmiotu zamówienia

Respiratory 30 szt.

Rozdział nr I - Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | Opis parametru | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 r. | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych: • Dzieci od min. 2 kg • Dorośli do min. 250 kg podać wagę | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym między innymi na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wentylacja typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC – podać typy | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wentylacja dwupoziomowa typu BiLevel lub Bi-Vent lub BiPAP lub DuoPAP – podać typy | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję z automatycznego przełączania pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego i bez aktywacji alarmów | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wdech manualny | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 1-65 % przepływu szczytowego – podać zakres | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Funkcja natlenowania | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30 sekund – podać okres czasu wstrzymania wdechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wysokiego przepływu | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję graficznej prezentacji pęcherzyka, mająca na celu ułatwienie wizualizacji objętości i ciśnienia w odniesieniu do ustawionych wartości docelowych w trybach inwazyjnych lub inne sposoby wizualizacji terapii oddechowej ukierunkowanej na cel | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min – podać częstość oddechów | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 20 – 2000 ml – podać zakres objętości | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC – podać regulowany stosunek wdechu do wydechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund – podać zakres czasu wdechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% – podać zakres stosowanego stężenia | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 80 cmH2O) – podać zakres ciśnienia wdechowego PCV | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 80 cmH2O) – podać zakres ciśnienia wydechowego PSV | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | PEEP minimalny zakres 1 - 40 cmH2O – podać zakres PEEP | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |  |  |
|  | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Ciśnienie PEEPtotal (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Podatność statyczna (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Opór wdechowy (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Opór wydechowy (w formie cyfrowej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | ALARMY |  |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Bezdechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2-6 bar | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Przewód zasilania tlenowego o dł. min. 3 m. ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Zasilanie z wewnętrznej baterii na min. 30 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowego modułu baterii bezpośrednio do obudowy respiratora bez udziału serwisu i bez użycia narzędzi | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V , 10%, 50 Hz | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania filtrów przeciwbakteryjnych/antywirusowcyh na wdechu i wydechu | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Respirator przeznaczony do pracy ze standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi i wielorazowymi układami oddechowymi od różnych producentów | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Rozwiązanie nr 1 Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub Rozwiązanie nr 2 tryb wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego bez aktywacji alarmu lub Rozwiązanie nr 3 rozpoznania braku oddechu spontanicznego wraz z funkcją wyłączenia alarmów związanych z przełączaniem pomiędzy trybami. Podać rozwiązanie | Tak, podać i opisać |  | - - - | * nr str. Oferty: ……………. |
|  | WYPOSAŻENIE – każdego respiratora *poniżej opisane wyposażenie dotyczy 1 szt. respiratora |  |  |  |  |
|  | Wózek do przewożenia jednostki głównej – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Uchwyt na butlę tlenową – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Płuco testowe – 1 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |
|  | Jednorazowe układy pacjenta – 3 szt. | Tak, podać i opisać |  | - - - | ** nr str. Oferty: ……………. |

* 	podać nr strony oferty, na której znajduje się potwierdzenie opisanego parametru technicznego odpowiednimi skanami instrukcji obsługi lub skanami broszur w języku polskim,

** 	podać nr strony oferty, na której znajduje się potwierdzenie opisanego parametru technicznego – parametr może zostać potwierdzony zarówno w sposób opisany w „*” lub za pomocą oświadczenia producenta lub Wykonawcy,

Rozdział nr II - Gwarancja i obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna)

| L.P. | Opis parametrów | Parametr / wartość / ilość | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia UWAGA1 - gwarancja na całkowity przedmiot zamówienia bez żadnych wyłączeń UWAGA 2 – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy, UWAGA 3 – maksymalny okres gwarancji 8 lat. | TAK, podać |  | Okres wymagany – 0 pkt., Poniżej 61 - 66 miesięcy gwarancji – 1 pkt., Od 67 – 71 miesięcy gwarancji – 15 pkt., 72 i więcej miesięcy gwarancji - 35 pkt., |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Opieka techniczna, wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po jego drugiej naprawie. Trzecia naprawa skutkuje wymianą elementu na nowy | TAK |  | - - - |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK |  | - - - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | TAK |  | - - - |
|  | Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji zainstalowanych w dostarczonym przedmiocie zamówienia w okresie trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie oferowane asortymenty pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przedmiotu zamówienia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia | TAK |  | - - - |

Pogwarancyjna obsługa serwisowa – koszty eksploatacji

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Sposób oceny pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych „GKPT” (wartość brutto, waluta PLN) wykonany przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta wraz z zestawami do przeglądu, wiążący przez 5 lat po okresie gwarancji *GKPT obejmuje wartość brutto rocznych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | KPT = …………………………………………., nPT = …………………………………………., gdzie: KPT – koszt przeglądu technicznego, nPT – liczba przeglądów technicznych wykonywanych w okresie jednego roku przez autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarantowany pogwarancyjny koszt rocznych przeglądów technicznych (GKPT): GKPT = KPT• nPT GKPT = ………………………….. | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |
|  | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego „GKRS” (wartość brutto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne, możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres 5 lat po upływie gwarancji *GKRS obejmuje wartość brutto przedmiotu zamówienia z rozdziału I | Tak, podać | GKRS = …………………………………..., | Wartość największa (z) – 0 pkt. Wartość najmniejsza (y) – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie* | Dotyczy pozycji 1) rozdziału nr I |

Rozdział nr III – dodatkowe informacje

| l.p. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany | Nr strony oferty potwierdzającej parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja załączona do oferty |  |  |  |
|  | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklaracja zgodności, – certyfikat CE – wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186 z późniejszymi zmianami), – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186 z późniejszymi zmianami) * Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | Tak, podać i załączyć do oferty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać i wskazać podmioty |  | Podać stronę oferty ze scanem dokumentów: ………………. |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę UWAGA 1 – w przypadku braku dokumentu w języku polskim należy załączyć dokument w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem,, UWAGA 2 – w przypadku braku możliwości potwierdzenia któregokolwiek z parametrów z rozdz. I skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur Zamawiający dopuszcza aby te parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela producenta UWAGA 3 – Zamawiający wymaga aby na potwierdzeniach parametrów technicznych znajdowały się odnośniki do konkretnego parametru z załącznika nr 2 w następującej postaci: l.p. nr parametru | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja załączona przy dostawie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD i innym nośniku (format PDF) – dotyczy także asortymentów peryferyjnych | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Z przedmiotem zamówienia wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) – paszport techniczny na każde urządzenie osobno | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca okresowych przeglądów technicznych w języku polskim, która zostanie zaktualizowana w ostatnim dniu gwarancji. UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę przedmiotu zamówienia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej | TAK, załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. | TAK, podać i zał. przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, podać i załączyć przy dostawie |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu min. dwa szkolenia: pierwsze podczas uruchomienia drugie w dowolnym terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie trwania gwarancji. Jeżeli dostawa odbędzie się w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii - szkolenia zostaną przeprowadzone w postaci wideokonferencji w dowolnym terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie trwania gwarancji. | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (do 5 osób) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - Uzyskanie (potwierdzonych certyfikatem) częściowych uprawnień serwisowych przez personel techniczny | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Inne |  |  |  |
|  | W cenie przedmiotu zamówienia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu zamówienia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, sprawdzenia wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem montażu przedmiotu zamówienia | TAK |  | Nie dotyczy |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

| ………………….…….………, dnia: ………..…….……. r. (miejscowość) | Potwierdzam oferowane jw. parametry: ………………………………………………………………………… Uprawniony przedstawiciel wykonawcy– – pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię. |
| --- | --- |